**SMT1277-DESFERAL POMPA SETİ**

|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Desferal ilaç tedavisinde, doz ayarına uygun bir şekilde kesintisiz infüzyonu sağlamalıdır. |
| **SM malzeme tanımlama bilgileri:** | 1. İnfüzyon setinin tüpü; poliüretan/ polietilen karışımından olmalıdır. 2. Setin kelebek kısmı polietilen olmalıdır. 3. İğnesi silikon kaplamalı, paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır. 4. İğne 8mm uzunluğunda ve 29G kalınlığında olmalı ve cilde 90 derecelik açıyla girebilmelidir. 5. Vücutla temas eden kısım %100 pamuk olmalıdır ve kullanılan yapışkan alerji yapmamalıdır. 6. Bant bölgesinde enjeksiyon bölgesini gözleyebilmek için şeffaf pencere kısmı olmalıdır. |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Set ince profilli ve cilde uyumlu olmalıdır. 2. İnfüzyon sonunda tüpün içinde en çok 0.13ml desferal kalmalıdır. 3. Antiking özelliği olan tüpü sayesinde infüzyon seti kesintisiz desferal akımını mümkün kılmalıdır. |
| **Genel Hükümler:** | 1. Tekli paketlerde ve steril olmalıdır. Son kullanma tarihi paket üzerinde yazmalıdır. 2. Kullanım süresi en az 2 yıl olmalıdır. 3. Verilen malzemenin hatalı veya arızalı olması durumunda firma tarafından değiştirme garantisi verilmelidir. 4. Teslim edilecek ürünlerin hastalara uyumlu olması gerekmektedir. 5. Setin hiçbir parçası PVC içermemelidir. |