|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Oftalmik cerrahide kullanıma uygun olmalıdır.
 |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. 0.6 mm /0.6 mm (23G/23G), boyutunda silikon olmalıdır.
2. Baskıya ve ezilmeye dayanıklı plastik koruyucu ambalajda olmalıdır.
3. Ambalajın arkasındaki kağıt üzerinde malzemenin temsili resmi veya ürün açıklama bilgileri olmalıdır.
4. Silikon hortum en az 25cm uzunlukta olmalıdır. Kolay katlanıp, kıvrılmamalıdır.
5. Aspirasyon hortumunun bağlandığı çelik bölüm 9 mm‘den daha uzun olmamalıdır.
6. Uç kısmı paslanmaz çelikten olmalıdır.
 |
| **Teknik Özellikleri:**  | 1. Aspirasyon deliği geride değil tam kanülün ucunda olmalı ve kolay tıkanmamalıdır. Ucu arka kapsülün bütünlüğünü bozmayacak biçimde düzgün parlatılmış olmalıdır.
2. İrrigasyon kanalı aspirasyona yandan kaynaklı ve çok iyi zımparalanmış olmalıdır.
3. Aynı anda irrigasyon ve aspirasyon sağlamalı, bağlantı yeri etrafında dönmemesi için plastikle sıkıca kaynaklanmış olmalıdır.
4. İrrigasyon kanalı aspirasyona yandan kaynaklı ve çok iyi zımparalanmış olmalıdır.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Steril olarak paketlenmiş olmalıdır.
 |